## 一覧
機器の除菌・感染管理
確認したい製品の「●●へ移動」をクリックしてください。
レッドコード | レッドコードへ移動
コグニバイク | コグニバイクへ移動
リフィット | リフィットへ移動
アペルゴ | アペルゴへ移動
インエレクトネオ | インエレクトネオへ移動
インテレクトＲＰＷモバイル | インテレクトＲＰＷモバイルへ移動
テクノシックスＲＣ | テクノシックスＲＣへ移動
タイロモーションシステム | タイロモーションシステムへ移動
ＶＩＣＯＮ | ＶＩＣＯＮへ移動
デルシス | デルシスへ移動
Cpex-1 | Cpex-1へ移動
ミルボード | ミルボードへ移動

## レッドコード
一覧に戻る
レッドコード
消毒方法（取説記載内容） | 本体 中性洗剤・もしくは希釈したアルコール液に布を浸し硬く絞ってふき取りをしてください。 但し本体に関しては特に消毒の必要性はありません。 各種スリング 中性洗剤、もしくは次亜塩素酸水（400ppm）を希釈し（水3：次亜塩素酸1）洗浄、もしくは布に浸し硬く絞り清拭。 但し金属部位は水分を良くふき取ってください。
消毒方法NG（取説記載内容） | 本体 本体は決して水や消毒液を直接噴霧またはその中に入れることは避けてください。 内部の構造に錆が生じ強度に問題が出ます。 アルコールで清拭した場合本体の色落ちの可能性がありますが強度には問題ありません。 各種スリング 決してアルコールは使用しないでください。色落ちや、繊維が変化してスリングが切れてしまいます。
遵守しなかった場合 | アルコールや紫外線は大変危険ですので置き場等にもご配慮ください。

## コグニバイク
一覧に戻る
コグニバイク/コグニバイクプラス
消毒方法（取説記載内容） | パソコンモニター・指紋認証センサー 乾いた柔らかい布で埃を取ったあと、アルコールか、アルコールがない場合は薄めた中性洗剤を含ませたよく絞った布で拭いてください。 水滴が残る場合はその後、乾拭きを行ってください。 本体 中性洗剤を含ませてよく絞った布で拭いてください。
消毒方法NG（取説記載内容） | パソコンモニター・指紋認証センサー・本体 エタノールとイソプロピル系アルコール以外の有機溶剤（シンナー・ベンジン・工業用アルコール、酸性およびアルカリ性洗剤）は使用しないでください。 表面が溶けたり、曇ったりして、タッチパネル、指紋の読み込み等ができなくなる恐れがあります。
遵守しなかった場合 | 誤って有機溶剤を使用した場合、プラスチックの表面が溶けたり、ひび割れの原因になります。 周囲の隙間やコネクタ部の隙間から水などの液体が内部に入ると故障の原因になるため、水や洗剤を含んだ布はよく絞ってください。

## リフィット
一覧に戻る
リフィット
消毒方法（取説記載内容） | 本体 75%濃度のアルコール或いは次亜塩素酸成分を含む除菌水をマシンのシート、握り、スポンジ部分に噴霧して乾いた布で拭き取ります。 長期的にこの方法を続けると、多少マシンのシートの劣化が早まり、入れ替え頻度が多くなる可能性があります。
消毒方法NG（取説記載内容） | マシンの鉄パイプに対しての消毒は避けたほうが良いです。 濃度が高い消毒液などを使用した場合、湿った布で10分毎に拭き取らなければなりません
遵守しなかった場合 | 十分に拭き取らず、消毒液などがマシンの表面に残ってしまうと、特に金属パイプの場合、サビになる可能性が大きいです。

## アペルゴ
一覧に戻る
アペルゴ
消毒方法（取説記載内容） | 日常のお手入れは乾いたタオル等で清拭してください。 汚れのひどい場合は､中性洗剤を水で薄め､ やわらかい布に浸しかたく絞り、拭いてください。 その後は、水で湿らせた布でふき取り、乾いた タオルで乾拭きしてください。
消毒方法NG（取説記載内容） | 取説には未記載ですが、耐薬品性一覧表をご参考ください。 下記以外の薬剤での消毒は機器の動作を保証いたしかねますので、ご了承ください。
遵守しなかった場合 | 上記以外での消毒等により機器の動作不良、並びに破損については、保証いたしかねますので、ご了承ください。

## インテレクトネオ
一覧に戻る
低周波治療器・干渉波電流型低周波治療器超音波治療器組み合わせ インテレクトネオ
消毒方法（取説記載内容） | 本体 機器の電源を抜いた状態で、水と中性抗菌せっけんで湿らせた清潔な糸くずの出ない布でモジュールを清掃してください。 より高度なクリーニングが必要な場合は、抗菌クリーナーで湿らせた布を使用してください。 機器の電源コードを抜いて、水と中性抗菌せっけんで湿らせた清潔な、糸くずの出ない布を使用して清掃してください。 より無菌なクリーニングが必要な場合は、抗菌クリーナーで湿らせた布を使用してください。 液晶画面のクリーニング コンピュータのモニタをクリーニングするのと同じように、きれいな乾いた布で本機器のスクリーンを清掃してください。 研磨剤、化学物質、液体を使用しないでください 電極と吸引カップのクリーニング手順 塩素を含まない中性の抗菌溶液を布で塗布します。 その後、拭き取るもしくは、空気乾燥してください。 クリーニングは、各患者の治療の間に行うことをお勧めします。 これらの電極は、適切に維持し清掃すれば再利用可能です。 スポンジのクリーニング手順 付属のスポンジは一人の患者のみに使用し、各治療の前後に70%アルコール溶液で洗浄してください。 リードホースとリザーバの洗浄 1.4本すべてのリードホースを吸着モジュールに接続します。少なくとも250ミリリットルのお湯で満たされた容器の中に食器用洗剤を1滴追加して、そこにリードホースのもう一方の端を沈めてください。 2.吸着モジュールをONにして吸引の強度を最大に設定します。 3.リザーバを排水するときに、汚れの粒子が見えなくなるまで、この手順を繰り返します。 4.リザーバの中身を地域の廃棄規則に従って処分してください。
消毒方法NG（取説記載内容） | 本体 機器を液体の中に沈めないでください。 モジュールの通気孔から液体が入らないようにしてください。 吸着モジュールを液体に沈めないでください。
遵守しなかった場合 | モジュールを恒久的に損傷する恐れがあります。 すぐに製造販売業者または取扱店にご連絡ください。 内部に水が入った機器は修理が完了するまで使用しないでください。 吸着モジュール 浸水した場合、製造販売業者または取扱店にすぐにご連絡ください。 修理が完了するまで、内部が濡れた吸着モジュールを使用しないでくださ

## バイタルスティムプラス
一覧に戻る
低周波治療器 バイタルスティムプラス
消毒方法（取説記載内容） | 本体 穏やかな抗菌剤で湿らせた、清潔で糸くずのない布を使って機器のお手入れをしてください。 さらに強力な滅菌のお手入れが必要な場合は、抗菌クリーナーで湿らせた布を使用してください。 液晶画面 液晶画面を拭くには、コンピュータのモニタ画面を拭く際に用いる清潔で乾燥した布を使用してください。 研磨材料、化学薬品、液体は使用しないでください。
消毒方法NG（取説記載内容） | 機器を液体の中に浸さないでください
遵守しなかった場合 | 誤って液体の中に入れてしまった場合は、製造販売業者または取扱店まで速やかにご連絡ください。 内部が濡れてしまった機器は、修理が終了するまで使用しないでください。

## インテレクトＲＰＷモバイル
一覧に戻る
振動ヘッド付空圧式マッサージ インテレクト RPWモバイル
消毒方法（取説記載内容） | 本体 湿らせた布で筐体の外側を拭いてください。石鹸水または中性洗剤を使用してください。 ハンドピースのシャフト及び衝撃吸収部 アルコール洗浄剤及び消毒剤による殺菌 電動ユニット 超音波洗浄層で洗浄し殺菌
消毒方法NG（取説記載内容） | 本機器やチューブ内等に液体が浸透することがないように注意してください
遵守しなかった場合 | 機器が恒久的に損傷する恐れがあります。 すぐに製造販売業者または取扱店にご連絡ください。 内部に水が入った機器は修理が完了するまで使用しないでください。

## テクノシックスＲＣ
一覧に戻る
超短波治療器 テクノシックスＲＣ
消毒方法（取説記載内容） | 本体 非侵襲性の中性洗剤を浸した布で清浄してください。 ハンドセットは使用に際し、テストによるオイルやグリース等が残らないよう常に丸めた木綿で清潔にふき感染を防いでください。 ハンドセット 毎日清潔に洗浄しておいてください。
消毒方法NG（取説記載内容） | 本体 溶剤又は他の侵襲性の化学物質や液体で洗浄しないでください。 ハンドセット たとえ僅か一度の使用でも表面の残余物が固まると、それを取り除くのに表皮を傷つけてしまうこともあります。
遵守しなかった場合 | 技術トレーニングを受けたもの以外はこの装置の内部を開いてはなりません。 これに従わなかった場合は製品保証、ならびに電気安全性の責を負うことはできません。

## タイロモーションシステム
一覧に戻る
タイロモーションシステム
消毒方法（取説記載内容） | 本体 本体は非侵襲性の中性洗剤を浸した布を固く絞って拭き清浄してください。 モニター コンピュータのモニタ画面を拭く際に用いる清潔で乾燥した布を使用してください。 研磨材料、化学薬品、液体は使用しないでください。 毎日清潔に洗浄しておいてください。 デイエゴ用アームスリング 各種スリングは中性洗剤、もしくは次亜塩素酸水（400ppm）を希釈し（水3：次亜塩素酸1）洗浄、もしくは布に浸し硬く絞り清拭。 アームサポートのアクリル板は取り外して清掃してください。
消毒方法NG（取説記載内容） | 本体は防水機構ではありませんので本体モジュール通気口等に水分上の物を噴霧したり直接液体をかけることは止めてください。
遵守しなかった場合 | 電気ショートや損傷の恐れがあります。 製造業者もしくは代理店にご連絡いただき修理・点検を受けてください。

## ＶＩＣＯＮ
一覧に戻る
三次元動作解析システム ＶＩＣＯＮ
消毒方法（取説記載内容） | 反射マーカ ハンドソープおよび中性洗剤を水で薄めて溶液を作ります。 密閉できる深めの容器に溶液を注いでください。 その中に反射マーカをそのままの状態で入れ、穏やかに容器を振ります。 溶液が反射マーカに付着して泡立っていることが確認できれば、反射マーカを取り出して、きれいな水で洗い流して乾かします。 反射マーカを容器から取り出す際や乾燥中は、反射材部分を直接触わったり、こすらないでください。 反射材の表面に付着している高再帰性ガラスビーズが剥がれ、再帰反射率が著しく低下します。 除菌・消毒効果に影響ならびに皮脂による汚染を減らすために、直接の手で扱わないでください。 必ずゴム手袋やビニール手袋を装着した状態で作業を行って下さい。
消毒方法NG（取説記載内容） | 反射シート材質および反射材塗布種類により、アルコールでの直接塗布、アルコールタイプの除菌シート清掃等で変形する場合がありますので、ご注意ください。
遵守しなかった場合 | 当該清掃作業による破損や損傷については、一切の責任を負いかねますので、予めご理解とご了承をお願い申し上げます。

## デルシス
一覧に戻る
筋電計 デルシス Trigno ワイヤレスシステム
消毒方法（取説記載内容） | センサー (使用前)アルコール綿でセンサー表面のほこり、油分などを清拭する。 必要に応じ、センサー貼付部位の皮膚も清拭を行う。 (使用後)各構成品は、清潔な布などを用いて付着した遺物・汚れを除去し、消毒液を使用して清拭し、乾燥させる。 本製品は汗程度の水分に晒されても正常に動作いたします。 そのため、アルコールなどの消毒液を含ませた布、綿などでの清拭が可能です。
消毒方法NG（取説記載内容） | 本品に液体が侵入しないよう細心の注意を払うこと。 本製品は防水機能を有しておりません。 その為、液体中への投入による滅菌処理は決して行わないでください。
遵守しなかった場合 | 本品の使用により以下の不具合・有害事象を引き起こす可能性がある。 １）不具合 動作不良、故障、モニタ不良、計測不良、破損、出力不良、断線、表示不良、発熱 ２）有害事象 火傷、痛み、かゆみ、皮膚炎、アレルギー、発赤、不快感、傷、感染 (添付文書より) 使用方法を遵守しなかった場合、センサーの動作不良、発熱などの不具合、また対象者に痛みなどの有害事象を引き起こす恐れがあります。

## Cpex-1
一覧に戻る
呼気ガス代謝モニター Cpex-1
消毒方法（取説記載内容） | 本体 感電に注意して、本体部をからぶきしてください。 本体内部への水分の侵入については十分に注意してください。 液晶画面のクリーニング 感電に注意して、本体部をからぶきしてください。 本体内部への水分の侵入については十分に注意してください。 換気量計 各種チューブを換気量計から外し、水で薄めた台所用中性洗剤で洗浄した後、消毒用エタノールで洗浄してください 。その後、直射日光をさけて自然乾燥させてください。 ※血液の付着など高度な汚染を受け、滅菌処理が必要と判断される場合には、中性洗剤で付着物の前洗浄を行った後、下記いずれかの方法にて滅菌をおこなってください。 滅菌方法の詳細については製剤／機器メーカーが規定する使用方法に従ってください。 a) 2W/V%グルタルアルデヒドを用いた化学的滅菌 b) エチレンオキサイドガス（EOG）によるガス滅菌 呼気チューブ 換気量計から取り外した後、接続部、チューブ表面を中性洗剤で清拭してください。 呼気マスク 本体部接続コネクタから取り外し、水で薄めた台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。 その後、よくすすぎ、直射日光をさけて自 然乾燥させてください。その後、アルコール綿で接触部を拭いてください。 ※滅菌対応の呼気マスクを滅菌する際は、汚れを洗浄し消毒後に、121℃15分の高圧蒸気滅菌を推奨します。 ヘッドネット 水で薄めた台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。 その後、よくすすぎ、直射日光をさけて自然乾燥させてください。
消毒方法NG（取説記載内容） | 本体 機器を液体の中に沈めないでください。 換気量計 洗浄後は必ず乾燥した状態で使用してください。本体が稼働時に実施する際は、必ず呼気チューブの接続を外してから清掃を実施してください。 滅菌処理をする際は必ず指定の製剤を使用してください。
遵守しなかった場合 | 本体 センサ破損やセンサー感度に影響を及ぼす可能性があります。 センサに異常をきたした場合は正確な測定が行えなくなります。必ず記載の方法を遵守するようにしてください。

## ミルボード
一覧に戻る
ミルボード
消毒方法（取説記載内容） | PC・センサー本体 乾いた柔らかい布で埃を取ったあと、アルコールか、アルコールがない場合は薄めた中性洗剤を含ませたよく絞った布で拭いてください。水滴が残る場合はその後、乾拭きを行ってください。 布はクリーニングクロスやメガネ拭きのような、乾いた状態の繊維が細かいやわらかい素材が望ましいです。
消毒方法NG（取説記載内容） | エタノールとイソプロピル系アルコール以外の有機溶剤（シンナー・ベンジン・工業用アルコール、酸性およびアルカリ性洗剤）は使用しないでください。 表面が溶けたり、曇ったりして、タッチパネルの接触不良や故障に繋がります。
遵守しなかった場合 | 誤って有機溶剤を使用した場合、プラスチックの表面が溶けたり、ひび割れの原因になります。 周囲の隙間やコネクタ部の隙間から水などの液体が内部に入ると故障の原因になるため、水や洗剤を含んだ布はよく絞ってください。